## Slide 1: AULA 5 Anemometria Disciplina INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS E MÉTODOS DE OBSERVAÇÃO ACA 221 Graduação Departamento de Ciências Atmosféricas / Iag / USP Responsável: Prof. Humberto Rocha Material apresentado exclusivamente aos alunos da disciplina, com conteúdo citado da literatura e material disponível na www Solicita-se NÃO CIRCULAR

## Slide 2
Vento na superfície: é aproximado pelo vento horizontal
Direção : de onde vem o vento
Círculo Meteorológico (0o ou 360º = Norte, sentido horário)
Convenções:
Meteorologia geral (Norte geográfico)
Pouso e decolagem (Norte magnético)
Norte
Anemometria : medição da velocidade do vento (grego: anemos = vento )
Def: velocidade do vento é uma grandeza vetorial tridimensional, com pequenas oscilações no espaço e tempo, em um escoamento organizado de grande escala.
anemômetro : medidor da velocidade do vento
unidades : as de velocidade , com
módulo m s-1 , Km h-1 , nós, mph
direção conforme pontos cardeais

## Slide 3
Circulação em grande escala

## Slide 4
circulação de meso escala
circulação de camada limite

## Slide 5
Velocidade do vento (m/s) a 10 m de altura,
Local: interior estado de SP (estação S.R.P. Quatro, SP):
Médias horárias (escala anual)
médias horárias (escala ciclo diurno)
Medida instantânea cada 1 s

## Slide 6
30/01 a 03/02/2008
Velocidade e direção do vento (m/s) na cidade de São Paulo, SP:
Evento com brisa marítima diurna
Evento de retaguarda de frente fria
Histograma medio horário (rosa dos ventos)
c
a
b

## Slide 7
utilização da informação de anemometria
Poluição do ar
Agricultura
Energia eólica, transmissão eletricidade
Agências de seguro
Previsão do tempo
Previsão do clima
Náutica e aeronautica
construção civil

## Slide 8
Histórico do anemômetro
1450 : plate anemometer
Leon Alberti (polímata italiano)
arquiteto, poeta, linguista, inventor
1846: John Robinson (astrônomo e físico): anemômetro de 4 copos
1944: Carrier & Carlson (USA, 1944)
Anemômetro sônico
Pá de vento
Direção: pá orientada nos pts cardeais, alinhada com o vento.

## Slide 9
Classes de anemômetros
Cataventos
2. de rotação de copo
hélice
3. de pressão (tubo de Pitot)
4. termoelétricos de fio quente
5. efeito Doppler: sônico

## Slide 10
Catavento Biruta (wind sock)
estima direção do vento

## Slide 11
Anemômetros rotacionais
1. Anemômetro de copo (cup anemometer)
Força no lado côncavo (F1) supera demais
intensidade do vento: proporcional ao
número de giros do eixo (por ex. medido no tacômetro, em rotações por minuto rpm, similar ao medidor de velocidade em automotivos)
-Tacômetro: gerador de ddp medida proporcional ao número de giros
aperfeiçoamento Patterson (1926)
cúpulas fixas por braço horizontal
maximo torque do copo ocorre com o vento a 45º
montado junto com a pá de vento (wind vane)
2. Anemômetro de hélice
alinha-se com o vento

## Slide 12
Cálculo da velocidade média do vento horizontal V
u = - V sen(dir)
v = - V cos(dir)
Dir = 0o a 360o
V2 = u2 + v2
Exemplo discutido em sala

## Slide 13
Velocidade de partida
(Brock and Richardson, 2001)
Velocidade aumentando
Velocidade reduzindo
Desempenho do anemômetro de copo 1/3

## Slide 14
Overspeed (Brock and Richardson, 2001)
Tempo de resposta aumenta com a velocidade do vento
Efeito de aumento aproximado 4% na velocidade média (anemômetro copo e hélice); correção pós-processamento
Desempenho do anemômetro de copo 2/3

## Slide 15
Superestimativa da velocidade
em condições de muita turbulência e regiões de vertentes (componente vertical w expressiva)
(Brock and Richardson, 2001)
Desempenho do anemômetro de copo 3/3

## Slide 16
Anemômetro com tubo de Pressão
mede velocidade do vento em uma única direção/sentido (utilizado no tubo de Pitot, Henri Pitot 1732)
Fluído em repouso: tem pressão chamada pressão estática Pe
Fluído em movimento: a velocidade V das moléculas cria pressão do movimento ordenado do fluído (chamada pressão dinâmica Pd = V2/2g
A pressão total é a soma Pt = Pe + Pd
que é conservativa na trajetória do escoamento (equação de Bernoulli)
Manômetro diferencial (diafragma, transdutor): mede (Pt - Pe)
B
A
orifício
( Pe + V2/2g )A = ( Pe + V2/2g )B
( Pe + V2/2g ) = Pt
V2/2g = Pt - Pe

## Slide 17
Anemômetros termoelétricos
de fio quente (hot-wire)
de filme-quente (hot-film)
Sensor : fio de platina ou tungstênio, opera a ~ 400º C
(comprimento ~ 1cm, diametro 2-5 micra) ou filme
Principio : aumento da velocidade resfria o sensor
aumenta-se a corrente, para manter temperatura constante
velocidade = f (corrente)
Sensor de resposta rápida

## Slide 18
Sondas portáteis
Termo-anemo-higro-metros
geralmente utilizam
fio-quente
termistor
humicap

## Slide 19
Efeito Doppler
anemômetro sônico
Mede quase instantaneamente a velocidade do vento
Principio: velocidade do som e efeito Doppler
invenção Carrier & Carlson (USA, 1944)
Sensor de resposta rápida
tridimensional
bidimensional
bidimensional manual
tridimensional eixos ortogonais

## Slide 20
Instalação de anemômetro convencional
Orientação do catavento
Aeroportos : orientar cf Norte magnético
Meteorologia geral: orientar cf Norte geográfico
(no Brasil N geográfico aprox/e 19º a Leste do N magnético medido na bússola:
p/ correção exata veja informações de declinação magnética local atualizada anualmente).
Altura da medida : preferencialmente 10 m acima do solo, área grama baixa
Locais:
Evitar efeitos de rugosidade, colinas e vales, obstáculos
Cumprir distância de obstáculos > 10 h (h=altura obstáculo mais próximo)

## Slide 21: efeitos de colinas e de obstáculos
obstáculo isolado:
Geração de turbulencia corrente abaixo
Extensão da influência até aprox/e 10H de distância do obstáculo
colina:
Geração de turbulência corrente abaixo
Aceleração do vento no topo